## 调研目录一
调研目录一
序号 | 通用名 | 技术要求 | 单位
1 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1、适用压力蒸汽灭菌锅包内灭菌质量的化学监测。 2、用于121℃-134℃压力蒸汽灭菌锅。 3、爬行卡，外包装≤500片/包。 | 片
2 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 1、适用于过氧化氢气体灭菌过程的常规生物监测。 2、用于灭茵舱最高温度≤60℃的过氧化氢灭菌器。 3、适配于"3M Attest Auto-reader 490H阅读器"。 4、外包装≤30只/包。 | 只
3 | 极速生物综合挑战测试包 | 1、适用于132℃-135℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌过程验证。 2、适配于"3M Attest Auto-reader 490H阅读器"。 3、外包装≤24包/件。 | 包
4 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 1、可用于121℃下排气压力蒸汽灭菌及132--134℃预真空压力蒸汽灭菌器的负荷放行和灭菌质量批量监测。 2、外包装≤16包/盒。 | 包
5 | 75%酒精消毒液A | 1、适用于皮肤和手的消毒。 2、以苯扎澳和乙醇为主要有效成分。 3、苯扎澳铁含量为0.30%-0.35%,乙醇含量为68.0%-76.0% (V/V)。 4、单瓶包装为喷雾型，100ml/瓶。 | 瓶
6 | 75%酒精消毒液B | 1、适用于手和皮肤的消毒及一般物体表面的消毒。 2、以乙醇为主要有效成分，乙醇含量为70.0%-80.0%。 3、单瓶包装为旋盖式，100ml/瓶。 | 瓶
7 | 75%酒精消毒液C | 1、适用于手和皮肤的消毒及一般物体表面的消毒。 2、以乙醇为主要有效成分，乙醇含量为70.0%-80.0%。 3、单瓶包装为旋盖式，500ml/瓶。 | 瓶
8 | 75%酒精消毒液D | 1、适用于手和皮肤的消毒及一般物体表面的消毒。 2、以乙醇为主要有效成分，乙醇含量为70.0%-80.0%。 3、单瓶包装为喷雾式，500ml/瓶。 | 瓶
9 | 75%酒精消毒液E | 1、乙醇含量70-80%（体积分数）。 2、适用于皮肤消毒和外科手消毒。 3、微生物杀灭试验：作用时间≤1min，金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，铜绿假单胞菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，白色念珠菌杀灭对数值≥4.00；现场试验，作用时间≤1min，自然菌杀灭对数值≥1.00。 4、单瓶包装为大口翻盖式，60ml/瓶。 | 瓶
10 | 95%酒精消毒液 | 1、乙醇含量为93%-97%(v/v)。 2、稀释液适用于皮肤、一般物体表面消毒，燃烧直接使用，器械清洗后干燥。 3、单瓶包装为旋盖式，500ml/瓶。 | 瓶
11 | 泡腾含氯消毒片 | 1、应用于杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见的细菌芽孢，并能灭活病菌。 2、有效氯含量为45%-52%，1g/片，100片/瓶。 | 瓶
12 | 消毒剂浓度测试纸 | 1、由试纸条和标准色块组成。 2、条型试纸由碘化钾和酸碱指示剂复配成溶液浸染滤纸制备而成。 3、根据试纸与含氯消毒剂或过氧化物消毒剂反应变色的原理，印制成20mg/L-2000mg/L不同浓度的标准色。 4、可用于消毒剂溶液的浓度，测定的消毒剂浓度范围为20mg/L-2000mg/L。 5、20本/盒。 | 盒
13 | 紫外线强度指示卡 | 1、适用于各型杀菌紫外线灯辐射照度的监测。 2、由卡片纸、光敏药膜和标准色块组成。 3、中间为光敏药膜，两侧为70μW/cm²和90μW/cm²的标准色块。 4、外包装≤100片/盒。 | 盒
14 | 碘伏消毒液 | 1、适用于皮肤、粘膜消毒。 2、有效碘含量5.0g/L-5.5g/L。 3、500ml/瓶。 | 瓶
15 | 无磷含氯消洗粉 | 1、适用于环境及一般物体表面消毒。 2、以二氯异氰尿酸钠为主要成分,有效氯含量为2.5%-3.5% 3、450g/袋。 | 袋
16 | 速干手消毒液 | 1、主要成分为乙醇和葡萄糖酸氯己定。 2、持续抑菌作用（长效抑菌-6小时）。 3、适配于莎罗雅自动感应式给液器UD-1600使用。 4、1.2L/瓶。 | 瓶
17 | 泡沫保湿洗手液 | 1、适配于莎罗雅自动感应式给液器UD-1600使用。 2、铅、砷、汞含量符合GB/T34855-2017《洗手液》标准。 3、泡沫出液，1.2L/瓶。 | 瓶
18 | 抗菌洗手液A | 1、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌。 2、适用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌。 3、500ml/瓶。 | 瓶
19 | 抗菌洗手液B | 1、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌。 2、适用于手部皮肤的清洁、去污和杀菌。 3、1L/瓶。 | 瓶
20 | 免洗手消毒凝胶洗手液 | 1、主要成分：乙醇和正丙醇。 2、适用于卫生消毒和外科手消毒。 3、500ml/瓶。 | 瓶
21 | 外科手消毒液 | 1、以醋酸氯己定和乙醇为主要有效成分醋酸氯己定的含量为4.4g/L-5.4g/L(0.44%-0.54%W/V),乙醇的含量为63%-77%(V/V)。 2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 3、适用于皮肤消毒和手术时手消毒。 4、1L/瓶。 | 瓶
22 | 安尔碘皮肤消毒剂 | 1、以醋酸氯己定、有效碘、乙醇为主要有效成分。 2、有效碘含量为 (0.18%-0.22%W/V)，醋酸氯己定含量为 (0.405%-0.495%W/N)、乙醇含量为60.0%-70.0%(V/V)。 3、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 4、适用于皮肤消毒和外科手消毒。 5、单瓶包装为翻盖式，60ml/瓶。 | 瓶
23 | 邻苯二甲醛消毒液 | 1、邻苯二甲醛为主要有效成分，邻苯二甲醛含量0.5%-0.6%（W/V)。 2、适用于内镜的机洗消毒和手洗消毒，医疗器械的消毒和灭菌。 3、含邻苯二甲醛浓度监测指示卡。 4、外包装≤5L/桶。 | 桶
24 | 戊二醛浓度测试卡 | 1、利用戊二醛与显色指示剂反应变色的原理，制成的半定量化学指示卡。 2、根据接触规定浓度的戊二醛后，测试卡是否由白色变为均匀的黄色来检测戊二醛的含量是否合格。 3、外包装≤50片/瓶。 | 瓶
25 | 戊二醛浓消毒液 | 1、以戊二醛为主要成分，戊二醛含量为2.0%-2.5%，可杀灭细菌芽孢。 2、用于医疗器械的消毒与灭菌。 3、2.5L/瓶。 | 瓶
26 | 消毒湿巾 | 1、主要杀菌成分为双链季铵盐，含量为0.18%-0.22%。 2、可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。 3、60片/包。 | 包
27 | 5％冰醋酸溶液 | 1、组成：冰醋酸、纯化水。 2、适用于阴道和外阴表面抗菌。 3、冰醋酸有效含量5％。 4、120ml/瓶。 | 瓶
28 | 卢戈氏溶液 | 1、组成：碘化钾、碘、纯化水等。 2、适用于阴道和外阴上皮表面抗菌。 3、有效碘含量5％±0.5%。 4、120ml/瓶。 | 瓶
29 | 过氧乙酸消毒液 | 1、适用于内镜自动清洗消毒机和手工方式对内镜以及医疗器械的高水平消毒、灭菌。 2、过氧乙酸含量范围：0.276%±0.041%。 3、含测试卡用于监测过氧乙酸消毒液浓度，消毒时确保过氧乙酸含量高于0.1%，灭菌时确保过氧乙酸含量高于0.2%。 4、外包装≤5L/桶。 | 桶
30 | 光动力抑菌剂 | 1、包装完整的产品置37℃，恒温保存90天后，醋酸氯己定含量下降率≤10%。 2、组成成分：5-氨基乙酰丙酸盐酸盐、醋酸氯己定。 3、性状：粉状。 4、醋酸氯己定含量：0.190%-0.232%。 5、适用于皮肤抑菌。 6、0.06g/瓶。 | 瓶
31 | Ⅱ型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 1、等离子灭菌化学指示卡是将热敏化学物质与显色剂及其辅料制成油墨，并将油墨印制在印有标准色块（红色）的特殊卡纸上作为指示色块使用。经完全过氧化氢等离子灭菌后，指示色块由蓝色变为红色，即指示灭菌处理达到合格要求。 2、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 3、外包装≤200片/盒。 | 盒
32 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1、产品检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。 2、应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 4、外包装≤200片/盒。 | 盒
33 | B-D预警测试包A | 1、产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求。 2、含有B-D标准测试图和B-D预警测试图，提供检测报告及图片，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 4、外包装≤40个/件。 | 个
34 | III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 1、适用于等离子灭菌包外化学监测。 2、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 3 、外包装≤400片/卷。 | 卷
35 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | 1、适用于环氧乙烷灭菌包外化学监测。 2、单层。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 4、外包装≤400片/卷。 | 卷
36 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 | 1、适用于环氧乙烷灭菌包内化学监测。 2、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 3、外包装≤100片/瓶。 | 瓶
37 | 压力蒸汽灭菌化学标准生物测试包 | 1、检验标准符合GB18282.1-2015和GB18282.4-2009的要求。 2、适用于压力蒸汽灭菌的批量监测放行。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 4、外包装≤20个/件。 | 个
38 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签（A） | 1、标签面材为聚丙烯薄膜，标签采用胶水为水性丙烯酸胶水。 2、适用于压力蒸汽灭菌包外化学监测。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 4、外包装≤900片/卷。 | 卷
39 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签（B） | 1、标签采用胶水为水性丙烯酸胶水 。 2、适用于压力蒸汽灭菌包外化学监测。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 4、美光纸，外包装≤840片/本。 | 本
40 | 一次性包装灭菌用无纺布A | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯 4、有产品检验报告。 5、规格：30cm✕30cm。 | 张
41 | 一次性包装灭菌用无纺布B | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯, 4、有产品检验报告。 5、规格：40cm✕40cm。 | 张
42 | 一次性包装灭菌用无纺布C | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯, 4、有产品检验报告。 5、规格：50cm✕50cm。 | 张
43 | 一次性包装灭菌用无纺布D | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯。 4、有产品检验报告。 5、规格：60cm✕60cm。 | 张
44 | 一次性包装灭菌用无纺布E | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯,。 4、有产品检验报告。 5、所供产品必须包含以下规格：80cm✕80cm | 张
45 | 一次性包装灭菌用无纺布F | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯。 4、有产品检验报告。 5、规格：90cm✕90cm。 | 张
46 | 一次性包装灭菌用无纺布G | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯。 4、有产品检验报告。 5、规格：100cm✕100cm。 | 张
47 | 一次性包装灭菌用无纺布H | 1、适用于各类手术器械及敷料等灭菌的包装。 2、适用于压力蒸汽，环氧乙烷，甲醛以及等离子的灭菌。 3、材质：100%聚丙烯。 4、有产品检验报告。 5、规格：120cm✕120cm。 | 张
48 | 过氧化氢等离子体灭菌包装袋A | 1、配有等离子体灭菌过程指示物。 2、材质：特卫强和塑胶薄膜(PE+PET)材料。 3、适用于等离子体灭菌物品的包装。 4、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 5、规格：10cm✕100m。 | 卷
49 | 过氧化氢等离子体灭菌包装袋B | 1、配有等离子体灭菌过程指示物。 2、材质：特卫强和塑胶薄膜(PE+PET)材料。 3、适用于等离子体灭菌物品的包装。 4、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 5、规格：15cm✕100m。 | 卷
50 | 过氧化氢等离子体灭菌包装袋C | 1、配有等离子体灭菌过程指示物。 2、材质：特卫强和塑胶薄膜(PE+PET)材料。 3、适用于等离子体灭菌物品的包装。 4、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 5、规格：20cm✕100m。 | 卷
51 | 过氧化氢等离子体灭菌包装袋D | 1、配有等离子体灭菌过程指示物。 2、材质：特卫强和塑胶薄膜(PE+PET)材料。 3、适用于等离子体灭菌物品的包装。 4、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 5、规格：7.5cm✕100m。 | 卷
52 | 过氧化氢等离子体灭菌包装袋E | 1、配有等离子体灭菌过程指示物。 2、材质：特卫强和塑胶薄膜(PE+PET)材料。 3、适用于等离子体灭菌物品的包装。 4、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 5、规格：35cm✕100m。 | 卷
53 | 过氧化氢等离子体灭菌包装袋H | 1、配有等离子体灭菌过程指示物。 2、材质：特卫强和塑胶薄膜(PE+PET)材料。 3、适用于等离子体灭菌物品的包装。 4、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 5、规格：25cm✕100m。 | 卷
54 | 灭菌包装材料A | 1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：200mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
55 | 灭菌包装材料B | 1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：100mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
56 | 灭菌包装材料C | 1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：150mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
57 | 灭菌包装材料D | 1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：55mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
58 | 灭菌包装材料E | 1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：75mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
59 | 灭菌包装材料F | 1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：250mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
60 | 灭菌包装材料G | *1、符合YY/T 0698、GB/T 19633和《消毒技术规范》标准要求。 2、含有压力蒸汽和环氧乙烷灭菌监测指示物，单个指示物面积≥100㎟。 3、有平面卷袋、立体卷袋等各种型号满足普通器械和器械盒装载需要。 4、适用于压力蒸汽灭菌，低温环氧乙烷灭菌包装。 5、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。（提供相应的复印件）。 6、规格：300mm✕100m(S/E)平面。 | 卷
61 | 封口测试纸(STEAM) | 1、适用于每日对封合压力蒸汽纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2、封口温度180℃-200℃，用于高温包装材料封口效果测试。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证。（提供相应的复印件） 4、外包装≤100片/盒-高温覆膜。 | 盒
62 | 封口测试纸（VH2O2） | 1、适用于每日对封合低温等离子、环氧乙烷、甲醛纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2、封口温度120℃-180℃，用于低温包装材料封口效果测试。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证。（提供相应的复印件） 4、外包装≤100片/盒-低温覆膜。 | 盒
63 | 开口器保护套 | 1、材质：硅胶组成。 2、用于器械保护作用。 3、适用于高、低温消毒、灭菌。 4、外包装≤100个/盒。 | 盒
64 | 舌钳保护套 | 1、由硅胶组成。 2、用于器械保护作用。 3、适用于高、低温消毒、灭菌。 4、外包装≤50个/盒。 | 盒
65 | 灭菌包装用无纺布（洞巾）A | 1、材质：100%聚丙烯 2、适用于高、低温灭菌。 3、所提供的产品必须包含以下规格：80cm✕80cm✕10cm。 | 张
66 | 灭菌包装用无纺布（洞巾）B | 1、材质：100%聚丙烯 2、适用于高、低温灭菌。 3、所提供的产品必须包含以下规格：50cm✕60cm✕10cm。 | 张
67 | 锐器保护套A | 1、由硅胶组成。 2、用于器械保护作用。 3、适用于高、低温灭菌。 4、规格：小号。 | 米
68 | 锐器保护套B | 1、由硅胶组成。 2、用于器械保护作用。 3、适用于高、低温灭菌。 4、规格：中号。 | 米
69 | 锐器保护套C | 1、由硅胶组成。 2、用于器械保护作用。 3、适用于高、低温灭菌。 4、规格：大号。 | 米
70 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 1、适用于等离子灭菌器专用灭菌剂。 2、适配于“山东新华医疗 PS-100X"过氧化氢低温等离子体灭菌器。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。 4、12✕2.2ml/内胆-PS100。 | 套
71 | 全效多酶清洗剂〔内镜型〕 | 1、含多种超强稳定复合酶，表面活性剂，抗污物再沉积因子。 2、适用于内窥镜及相关物品的机器清洗和手工清洗。 3、有消毒产品生产企业卫生许可证、产品检验报告。 4、外包装≤5L/桶。 | 桶
72 | 碱性器械清洗剂 | 1、适用于浸泡槽和超声清洗机的医疗器械、器具的手工预清洗和清洗。 2、每L水内加入5-10ML碱性器械清洗剂，作用温度：20-45度，作用时间：2-15分钟，以达到清洗要求。 3、外包装≤5L/桶。 | 桶
73 | 医疗器械多效柔亮型润滑防锈剂 | 1、适合医疗器械手工润滑和机器润滑。 2、透明型，外包装≤2.5L/桶。 | 桶
74 | 医疗器械除锈剂 | 1、适用于医疗器械除锈。 2、外包装≤2.5L/桶。 | 桶
75 | 医疗器械中性多酶清洗剂 | 1、适用于各类材质医疗器械的清洗。 2、外包装≤2.5L/桶。 | 桶
76 | 环氧乙烷气罐 | 1、100%环氧乙烷或环氧乙烷与二氧化碳混合气体。 2、适配于“山东新华医疗 XG2.C-130"环氧乙烷灭菌器。 | 瓶
77 | 清洗效果监测卡 | 1、表面涂有安全的特殊有色化合物。由特殊有色化合物组成的模拟污染物不具有生物危害性，在清洗时，其可被大部分清洗介质清新去除。 2、规格：30mm✕70mm。 | 片
78 | 快速多酶清洗液 | 1、适配于各类自动清洗系统。如长龙清洗机、单腔清洗机、内镜清洗机、超声清洗机以及手工清洗。 2、适用：各类手术器械、口腔科器械、 软式内镜、硬式内窥镜、麻醉物品及其他医疗器械。 3、主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂。 4、外包装≤5L/桶。 | 桶
79 | 环氧乙烷快速生物测试包 | 1、可监测环氧乙烷(包括100%环氧乙烷气体和环氧乙烷混合气体)灭菌效果。 2、有消毒产品卫生安全评价报告。 3、外包装≤15包/盒。 4、适配于"3M Attest Auto-reader 390G阅读器"。 | 盒
80 | 外科器械润滑油 | 1、适用：手工、超声清冼、自动喷淋及长龙清洗消毒器。 2、可完全溶于水。 3、外包装≤5L/桶。 | 桶
81 | 不锈钢启闭式消消毒盒A | 1、材质：不锈钢304材质。 2、适用：消毒过程中高、低温消毒包装要求。 3、尺寸：14cm✕9cm。 | 个
82 | 不锈钢启闭式消消毒盒B | 1、材质：不锈钢304材质。 2、适用：消毒过程中高、低温消毒包装要求。 3、尺寸：20cm✕11cm。 | 个
83 | 电解质 | 1、适配于山东康晖酸化水机。 2、（1kg）/袋。 | 袋
84 | 高效水处理再生盐 | 1、适配于山东康辉水处理设备KHY-90A。 2、50kg/袋 | 袋
85 | 灭菌专用封包胶带 | 1、适用：灭菌包装封包使用。 2、规格：18mm✕50m。 | 卷
86 | 医用除胶剂 | 1、适用：除去器械及器具残胶。 2、有消毒产品生产企业卫生许可证。 3、外包装≤250/瓶。 | 桶